附件1

激光和脉冲工作站技术参数

一、临床适应症及主机工作性质

1、设备临床适应症：用于治疗血管性皮肤病、色素性皮肤病，色沉、黄褐斑、皮纹治疗，减少毛发、治疗炎性痤疮、

面部年轻化等

2、主机工作性质：工作站形式，可配置多种光子和激光功能,方便进行功能升级增配；

二、技术参数

1.光源物质：氙灯

- 2.工作波长：500nm-1200nm

- 3.一次发射脉冲个数：≥3 个脉冲 可调节

- 4.导光晶体尺寸值：≥3cm²，两种以上，可选择

- 5.能量密度：强脉冲光 1-20J/cm² 可调节

- 6.脉冲宽度：≥4ms，可调节

- 7.脉冲延迟：≥5ms

- 8.冷却方式：导光晶体冷却，多档可调

*9.具备自动检测和控制功能。

*11.具备设备治疗数据存储功能

- 12.手具触发方式≥2种

- *13.配置要求：强脉冲光治疗手具≥4把

14. 设备操作界面≥2种，治疗模式可以选择